Технические характеристики прибора Экофизика-110В в качестве виброметра

| Удовлетворяемые стандарты, показатели точности | ГОСТ ИСО 8041-2006, ГОСТ 12.1.012-2004, ГОСТ 31192.1-2004, ГОСТ 31191.1-2004, ГОСТ 31191.2-2004 |
| --- | --- |
| Режимы измерения виброметра | Общая вибрация, Локальная вибрация |
| Количество каналов | 1-3 (определяется типом и количеством вибродатчиков) |
| Тип вибропреобразователя | Пьезоакселерометры со встроенной электроникой IEPE (ICP-совместимые) |
| Измеряемые параметры | Три компоненты корректированного ускорения, доза вибрации VDV, вибрационная экспозиция (общая вибрация), полное виброускорение (локальная вибрация), MTVV - для исполнения "Экофизика-110В (Белая )" |
| Частотные коррекции общей вибрации (измеряются одновременно) | Wb, Wc, Wd, We, Wj, Wk, Wm, Fk, Fm (измеряются одновременно); гистограммы распределений рассчитываются только для Wk, Wd, Wb, Wm |
| Частотные коррекции локальной вибрации (измеряются одновременно) | Wh, Fh (измеряются одновременно), гистограммы распределений рассчитываются только для Wh |
| Временные характеристики | СКЗ-1с, СКЗ-5с, СКЗ-10с, Leq (СКЗ за весь интервал измерений), Пик-1с, Пик-5с, Пик-10с, Пик (пиковое значение за все время измерения), VDV |
| Линейный рабочий диапазон измерений виброускорения с вибропреобразователем АР2082М или АР2037-100, дБ отн. 1 мкм/с2 | 59 - 164 (Wm), 60-164 (Wk), 58-164 (Wd), 62-164 (Wb, Wc), 55-164 (We), 65-164 (Wj), 68-164 (Fk, Fm), 50-164 (Wh), 64-164 (Fh) Для исполнения "Экофизика-110В (Белая )": 54 - 165 (Wm), 56-165 (Wk), 56-165 (Wd), 57-165 (Wb, Wc), 54-165 (We), 59-165 (Wj), 61-165 (Fk, Fm), 42-164 (Wh), 57-164 (Fh) |
| Пределы основной относительной погрешности измерения виброускорения на опорной частоте | +/-0,3 дБ |

Технические характеристики прибора Экофизика-110В в качестве анализатора спектра

| Удовлетворяемые стандарты и показатели точности | Класс1 по МЭК 61260 |
| --- | --- |
| Наборы фильтров | октавные и 1/3-октавные фильтры |
| Диапазон частот анализа в реальном времени в режиме "Общая вибрация" | октавные фильтры 1 Гц - 125 Гц 1/3-октавные фильтры 0,8 Гц - 160 Гц |
| Диапазон частот анализа в реальном времени в режиме "Локальная вибрация" | октавные фильтры 8 Гц - 1000 Гц 1/3-октавные фильтры 6,3 Гц - 1250 Гц |
| Диапазон частот анализа в реальном времени в режиме "1/3-октавный Анализатор" | 1/3-октавные фильтры 0,8 - 10000 Гц |
| Линейный рабочий диапазон октавных фильтров | Общая вибрация: 116 дБ Локальная вибрация: 105 дБ |
| Линейный рабочий диапазон 1/3-октавных фильтров | Общая вибрация: 116 дБ Локальная вибрация: 115 дБ Анализ-3-EF: 100 дБ |
| Максимальное измеряемое входное напряжение (с адаптером ЭКВ-110) | 4,6 В пик-пик |

Технические характеристики прибора в качестве анализатора спектра для исполнения "Экофизика-110В (Белая )"

| Удовлетворяемые стандарты и показатели точности | Класс1 по ГОСТ Р 8.714-2010 (МЭК 61260) |
| --- | --- |
| Наборы фильтров | октавные и 1/3-октавные фильтры |
| Диапазон частот анализа в реальном времени в режиме "Общая вибрация ЭФБ-110В" | октавные фильтры 1 Гц - 125 Гц 1/3-октавные фильтры 0,8 Гц - 160 Гц |
| Диапазон частот анализа в реальном времени в режиме "Локальная вибрация ЭФБ-110В" | октавные фильтры 8 Гц - 1000 Гц 1/3-октавные фильтры 6,3 Гц - 1250 Гц |
| Диапазон частот анализа в реальном времени в режиме "1/3-октавный анализатор XYZ" | 1/3-октавные фильтры 0,8 - 20 000 Гц |
| Линейный рабочий диапазон октавных фильтров | Общая вибрация ЭФБ-110В: 130 дБ Локальная вибрация ЭФБ-110В: 112 дБ |
| Линейный рабочий диапазон 1/3-октавных фильтров | Общая вибрация ЭФБ-110В: 131 дБ Локальная вибрация ЭФБ-110В: 117 дБ 1/3-октавный анализатор XYZ: 100 дБ |
| Максимальное измеряемое входное напряжение (с адаптером ЭКВ-110) | 4,6 В пик-пик |

Технические характеристики узкополосного анализа в режиме "БПФ-анализатор XYZ" для исполнения "Экофизика-110В (Белая)":

Количество каналов: 3.

Количество точек в окне анализа: 1024.

Диапазон анализа (полоса БПФ):  187 Гц,  375 Гц,  750 Гц,  1,5 кГц,  3 кГц,  6 кГц, 
12 кГц, 24 кГц.

Объем выборки (в зависимости от диапазона анализа): от 375 до 48000.

Количество усреднений (в зависимости от диапазона анализа): от 1 до 128.

Количество линий БПФ, выводимых на индикатор: 200.

Величина перекрытия окон БПФ (в зависимости от диапазона анализа): 75% или 87,5.

Диапазон ZOOM: от 4 до 32.

Усреднение: линейное, линейное с накоплением.

Временное окно: модифицированное Flap-Top (ISO 18431)

Общие технические характеристики прибора Экофизика-110В

Питание прибора

Питание прибора осуществляется от комплекта аккумуляторов.

Энергопотребление: максимально 500 мА.

Зарядка аккумуляторов: с использованием внешнего зарядного устройства (входит в комплект поставки).

Габаритные размеры и масса

Габаритные размеры (без первичных преобразователей): 188 мм х 86 мм х 35 мм.

Масса (без первичных преобразователей): не более 0,6 кг.

Прочие характеристики

Индикатор: OLED (320х240), цветной, диапазон рабочих температур от минус 10 С до плюс 50 С

Для исполнения Экофизика-110В (Белая): TFT (320х240), цветной, диапазон рабочих температур от минус 20 до плюс 50 С.

Клавиатура: пленочная.

Память: >4 Гбайт, энергонезависимая.

Интерфейс: USB (Master&Slave); DOUT (гальванически развязанный UART), DIN (порт для подключения цифровых датчиков).

Рабочие условия эксплуатации

Диапазон рабочих температур окружающей среды: от минус 10 гр. С до плюс 40 гр.С.

Относительная влажность: до 90 % при +40 гр.С (без конденсата).

Атмосферное давление: от 86 кПа до 108 кПа (645-810 мм рт.ст.).

Многоканальные измерения с применением блока Октафон-М

Приборы Экофизика-110А в исполнении HF и Экофизика-110В позволяют проводить одновременные многоканальные измерения акустических характеристик. Для одновременного измерения шумовых характеристик по 2-4 каналам могут использоваться две принципиальные схемы подключения микрофонов и предусилителей к BNC-входам (IEPE) индикаторных блоков Экофизика-110В и Экофизика-110А (HF):

Прямое подключение ICP/IEPE микрофонных предусилителей к IEPE входам (только для преполяризованных микрофонов);

Подключение через микрофонный блок питания Октафон-М (рекомендуемое).

Примечание. Экофизика-110А (HF) имеет отдельный микрофонный вход для прямого подключения одного микрофонного предусилителя.

Сравнительные характеристики этих двух способов подключения нескольких микрофонов приведены ниже.

|  | Прямое подключение IEPE- предусилителей | Подключение через микрофонный блок питания Октафон-М |
| --- | --- | --- |
| Применяемые микрофонные предусилители | P410 | Р200 P110 |
| Применяемые микрофонные капсюли | Только преполяризованные MP201 или аналоги | Как преполяризованные, так и требующие внешней поляризации 200 В МК-265, ВМК-205 и аналоги МК-233, М-201 и аналоги МК301 и аналоги MP201 |
| Возможная длина соединительных кабелей | до 10 метров | до 60 метров |
| Возможность измерения уровней звукового давления в слышимом диапазоне по 2-4 каналам | Да | Да |
| Возможность измерения инфразвука | Нет | Да |

Подключение микрофонов через блок питания Октафон-М реализуется следующим образом:

Микрофонные капсюли устанавливаются на стандартные микрофонные предусилители.

Предусилители подключаются к микрофонному блоку питания Октафон-М. Длина соединительных кабелей может быть от 0,5 до 60 метров.

Блок питания Октафон-М обеспечивает подачу питания на предусилители и подачу напряжения поляризации200В (отключаемая опция). Выходы блока питания Октафон-М имеют разъём BNC.

Для подключения блока Октафон-М к ICP/IEPE-входам приборов Экофизика-110А или Экофизика-110В используется адаптер прямого входа ЭКВ-110-3.

При подключении микрофонов через блок питания Октафон-М в разных измерительных режимах обеспечивается измерение следующих акустических параметров.

| Прибор, исполнение | Режим | Измеряемые и регистрируемые параметры |
| --- | --- | --- |
| Экофизика-110А, исполнение HF | Анализ-4-LF | Уровни звукового давления (УЗД) в 1/3-октавных полосах в диапазоне 0,8-160 Гц. Общие уровни инфразвука, одновременное измерение по 4-м каналам (фильтр FI) |
|  | Анализ-4-HF | УЗД в 1/3-октавных полосах в диапазоне 25-10000 Гц по трём каналам и 25-40000 Гц по четвёртому каналу. Индикация уровня звука по 4-м каналам (прибор не является 4-х канальным шумомером утверждённого типа) |
|  | Анализ-4-EF | УЗД в 1/3-октавных полосах в диапазоне 0,8 Гц - 10 кГц по 4-м каналам |
|  | Регистр. 4Kх96кГц | Регистрация сигнала по 4-м каналам с темпом записи 96 кГц. Измеряемых параметров нет |
| Экофизика-110А, исполнение HF (Белая) | MXYZ: 1/3окт | УЗД в 1/3-октавных полосах в диапазоне 0,8 Гц - 20 кГц по четырём каналам. Экранные коррекции (для каждого из каналов): УЗД в 1/1-октавных полосах в диапазоне 1 Гц - 16 кГц; УЗД в 1/3-октавных полосах частот, взвешенные по А; Энергетическая сумма УЗД в 1/3-октавных полосах в задаваемом диапазоне |
|  | MXYZ: БПФ-4 | БПФ спектры звукового давления по 4-м каналам |
|  | Регистратор | Регистрация сигнала по 1-4 каналам с настраиваемым темпом записи. Измеряемых параметров нет |
| Экофизика-110В | Анализ-3-EF | УЗД в 1/3-октавных полосах в диапазоне 0,8 Гц - 10 кГц по 3-м каналам |
|  | Анализ-3-LF | УЗД в 1/3-октавных полосах в диапазоне 0,8-160 Гц. Общие уровни инфразвука, одновременное измерение по 4-м каналам (фильтр FI) |
| Экофизика-110В, исполнение (Белая) | XYZ:1/3окт | УЗД в 1/3-октавных полосах в диапазоне 0,8 Гц - 20 кГц по трём каналам. Экранные коррекции (для каждого из каналов): УЗД в 1/1-октавных полосах в диапазоне 1 Гц - 16 кГц; УЗД в 1/3-октавных полосах частот, взвешенные по А; Энергетическая сумма УЗД в 1/3-октавных полосах в задаваемом диапазоне |
|  | XYZ:БПФ-3 | БПФ спектры звукового давления по 3-м каналам |
|  | Регистратор | Регистрация сигнала по 1-3 каналам с настраиваемым темпом записи. Измеряемых параметров нет |